Pińczów, dnia 27.03.2020 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy zapytania ofertowego: NR  SPRAWY: ZOZ/ZO/2/03/2020 zakup i dostawy nici chirurgicznych

Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 24 i 26.03.2020 r. – udziela następujących wyjaśnień.

Zapytania oferentów zadane w dniu 24 i 26.03.2020 r.

Dot. Załącznika nr 2  poz.1-25

(szew wchłanialny syntetyczny glikolidowo-laktydowy (90% glikolidu i 10% L-Laktydu), pleciony ,szew powlekany  kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L -laktyd 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia , szwy o podtrzymaniu tkankowym minimum 75%  w węźle po dwóch tygodniach od dnia wszczepienia. Okres całkowitego wchłonięcia 56-70 dni)

Czy Zamawiający w w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione,  wytwarzane  z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli  (glikolidu-co-L-Laktydu ( 30/70)                           oraz stearynianem wapnia,  wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około  35 dni,              (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. Załącznika nr 2  poz.1-4

(Szew wchłanialny monofilamentowy, syntetyczny o dłuższym okresie wchłaniania / 60-90 dni /)

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni ( po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. Załącznika nr 2  poz.1-2

(Szew syntetyczny monofilamentowy o krótkim okresie podtrzymywania niepowlekany (śródskórny)

Czy Zamawiający dopuści nic plecioną, wchłanialną, z kwasu poliglikolowego, powlekana polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok.65%, po 8-11 dniach ok. 50%, czas wchłaniania ok. 42 dni?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Załącznika nr 2  poz.1-3

(Szew wchłanialny monofilamentowy, o ekstremalnie długim okresie wchłaniania 13-24 miesiące)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

Dot. Załącznika nr 2  poz.1-5

(Materiały specjalistyczne.)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli.

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany zapisu § 8 ust. 4: „W przypadku opóźnienia w zapłacie za dostawę, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. a:

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

1) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina