Pińczów dnia, 26.10.2017 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/6/10/2017 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 20.10.2017 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 20.10.2017 r.

Dotyczy pakietu nr 4 - Pompa perystaltyczna

- Pytanie 1:

- Mając na uwadze uczciwą konkurencję zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postepowania

- nowoczesnej pompy infuzyjnej, w której rejestr zdarzeń to 1500 wpisów?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 2:

- Czy Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty była także stacja dokująca na 6 szt pomp?

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 3:

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym akumulator pozwala na pracę minimum 8

- godzin przy wymaganym przepływie 125ml/h, co oznacza, że czas pracy faktyczny jest dużo dłuższy i

- nieznacznie różni się od wymaganego?

Pragniemy zauważyć, że w naszym urządzeniu, przy prawidłowej obsłudze i wprowadzeniu parametrów

infuzji, użytkownik ma możliwość odczytania jednocześnie długości czasów pracy urządzenia z wybranymi

parametrami infuzji, które są znacząco wyższe od minimalnego, podanego przez producenta

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 4:

- Czy Zamawiający zaakceptuje pompę infuzyjną która posiada wyższą klasę ochrony przed porażeniem

- elektrycznym – klasę II?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 5:

- Czy Zamawiający zaakceptuje przeglądy co 36 miesięcy jeśli takie jest zalecenie producenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 5 - Pompa strzykawkowa

- Pytanie 1:

- Mając na uwadze uczciwą konkurencję zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postepowania

- nowoczesnej pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej, w której rejestr zdarzeń to 1500 wpisów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 2:

- Czy Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty była także stacja dokująca na 6 szt. pomp?

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 3:

- Zamawiający wymaga aby do oferty były załączone zestawy do przetoczeń- jednak w pompach

- strzykawkowych „zestaw” składa się ze strzykawki i drenu. Według naszej opinii korzystniej dla

- Zamawiającego będzie stosować materiały jednorazowe stosowane rutynowo przez Zamawiającego

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

- Pytanie 4:

- Czy Zamawiający zaakceptuje pompę infuzyjną która posiada wyższą klasę ochrony przed porażeniem

- elektrycznym – klasę II?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 5:

- Czy Zamawiający zaakceptuje przeglądy co 36 miesięcy jeśli takie jest zalecenie producenta?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 4 i pakietu nr 5

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje pompy zgodną z normą lepszą lub równoważną: EN/IEC 60601-1 i EN/IEC

60601-2·24/Znak CE 0459 zgodnie z EEC 93/42 European Medical Device Directive / EMC

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski