Pińczów, dnia 18.06.2020 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

UL.  ARMII KRAJOWEJ 22

28-400 PIŃCZÓW

tel.:  041 357 30 39

fax: 041 357 24 91

e-mail: zoz5@o2.pl

strona www: www.szpitalpinczow.pl

#### Dotyczy przetargu: NR  SPRAWY: ZOZ/ZP/3/06/2020 „Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG oraz aparatu USG dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniach 09-12-14-15.06.2020 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zadanie nr 1

- 1. Prosimy o podanie nośności stropu w pracowni RTG oraz nad pracownią RTG.

- Odpowiedź: Płyty stropowe na bazie pustaków Akermana o wysokości 22 cm, z płytą betonową o grubości 40 cm. Płyty z betonu B-25 zbrojone stalą A-II (zbrojenie sąsiednich płyt spawane na montażu w celu uzyskania ciągłości płyt). Do niniejszego pytania w załączeniu skan obciążenia stropu Pracowni RTG.

- 2. Prosimy o podani, jakie stropy znajdują się w pracowni RTG i nad pracownią RTG – typ, materiał, z którego jest wykonany, grubość.

Odpowiedź: Płyty stropowe na bazie pustaków Akermana o wysokości 22 cm, z płytą betonową o grubości 40 cm. Płyty z betonu B-25 zbrojone stalą A-II (zbrojenie sąsiednich płyt spawane na montażu w celu uzyskania ciągłości płyt). Do niniejszego pytania w załączeniu skan obciążenia stropu Pracowni RTG.

- 3. Prosimy o podanie grubości i materiału, z którego są wykonane dla każdej ze ścian pomieszczenia, w którym znajduje się aparat RTG.

Odpowiedź: W załączeniu rzut pomieszczeń RTG. Zamawiający jest w posiadaniu tylko takiej dokumentacji.

- 4. Prosimy o podanie grubości osłony przed promieniowaniem, wyrażonej w mm Pb, jaka jest zastosowana w obecnie zamontowanych w pracowni RTG oknie ochronnym oraz wszystkich drzwiach w pomieszczeniu aparatu RTG.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu osłon stałych. W celu sprawdzenia rodzaju oraz ilości osłon sugerujemy przeprowadzenie wizji lokalnej.

- 5. Prosimy o podanie grubości osłon przed promieniowaniem, wyrażonej w mm Pb,  jaka została zastosowana we wszystkich ścianach pomieszczenia, w którym znajduje się aparat RTG.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu osłon stałych. W celu sprawdzenia rodzaju oraz ilości osłon sugerujemy przeprowadzenie wizji lokalnej.

- 6. Czy Zamawiający posiada projekt osłon stałych? Jeśli tak prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu osłon stałych.

- 7. Prosimy o określenie pomieszczeń sąsiadujących z pomieszczeniem aparatu RTG z każdej strony poza sterownią oraz pomieszczeń nad i pod pracownią.

Odpowiedź: Pomieszczenie tomografu komputerowego i magazyn RTG. Nad pracownią RTG znajduje się sala chorych Oddziału Wewnętrznego, pod pracownią RTG znajdują się dwa pomieszczenia tj. serwerownia i pomieszczenie magazynowe.

- 8. Czy Zamawiający zapewni linię zasilającą aparat z impedancją w pomieszczeniu RTG nie większą niż 170 mΩ oraz możliwością podłączenia aparatu z mocą przyłączeniową 35kVA?

Odpowiedź: Wykonanie elektrycznej instalacji zasilania aparatu wraz ze skrzynką zasilania aparatu RTG jest  do wykonania przez Wykonawcę. Aktualne zasilanie aparatu RTG z rozdzielni oddzielnym obwodem kabel 5x25 do szafy rozdzielczej usytuowanej w ścianie na zewnątrz pomieszczenia RTG. Zasilanie z szafy rozdzielczej do aparatu kablem 5x16.

- 9. Czy wentylacja w pracowni RTG jest sprawna? Czy Zamawiający posiada aktualne pomiary skuteczności wentylacją określające krotność wymian powietrza na godzinę?

Odpowiedź: Istniejący system wentylacji obsługujący dedykowaną pracownię jest sprawny i zapewni wymaganą odpowiednimi przepisami krotność wymiany powietrza.

- 10. Czy Zamawiający wymaga wymiany oświetlenia w pracowni RTG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- 11. Czy Zamawiający wymaga wykonania sufitu podwieszanego w pomieszczeniu aparatu RTG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- 12. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wykonywanymi pracami demontażu starego aparatu RTG oraz montażu nowego, Zamawiający wymaga wymiany wykładziny w pomieszczeniu aparatu RTG, kabinach i sterowni oraz malowania tych pomieszczeń.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- 13. Prosimy o określenie pomieszczenia, w którym będzie znajdować się stacja lekarska. Czy w tym pomieszczeniu Zamawiający zapewni wolne i sprawne gniazdo sieci informatycznej?

Odpowiedź: W celu wskazania pomieszczenia Zamawiający zaprasza na wizję lokalną w terminie dla Państwa dogodnym. W pomieszczeniach RTG znajdują się sprawne gniazda sieci informatycznej.

- 14. Prosimy o określenie pomieszczenia, w którym będzie znajdować się duplikator. Czy w tym pomieszczeniu Zamawiający zapewni wolne i sprawne gniazdo sieci informatycznej?

Odpowiedź: W celu wskazania pomieszczenia Zamawiający zaprasza na wizję lokalną w terminie dla Państwa dogodnym. W pomieszczeniach RTG znajdują się sprawne gniazda sieci informatycznej.

- 15. Czy sterowni są dostępne dwa wolne i sprawne gniazda sieci informatycznej?

Odpowiedź: Tak, są dostępne.

- 16. §1 ust. 3 umowy - Prosimy o potwierdzenie, że w kwestii spełnienia wymogu dostarczenia zaświadczenia o utylizacji Zamawiający uzna dostarczenie Karty Przekazania Odpadu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- 17. §4 ust. 3 umowy – Prosimy o potwierdzenie, że po dostawie zostanie podpisany protokół dostawy a po zakończeniu instalacji i szkoleniu - protokół zdawczo-odbiorczy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

- 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wystarczyło przeprowadzenie jednego dnia szkolenia a pozostałe dwa dni według życzeń/potrzeb Zamawiającego?

Odpowiedź: Protokół zdawczo-odbiorczy będzie podpisany po przeprowadzeniu tylu szkoleń ile jest ustalone w SIWZ.

- 19. §7 ust. 1c umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 0,2%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- 20. §7 ust. 1a i 1b umowy – Prosimy o doprecyzowanie, dostarczenia jakich dokumentów oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: W §7 ust. 1a i 1b umowy nie ma mowy o dostarczaniu dokumentów.

- 21. Prosimy o podanie, jaki system PACS/RIS  posiada Zamawiający.

Odpowiedź: Synektik S.A, Warszawa (RIS/PACS).

- 22. Czy Zamawiający zapewni odpowiednią ilość licencji na podłączenie elementów aparatu RTG do systemu PACS/RIS oraz prace integracyjne po stronie systemu PACS/RIS?”

Odpowiedź: Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość licencji na podłączenie elementów aparatu RTG do systemu PACS/RIS oraz prace integracyjne po stronie systemu PACS/RIS.

- 23. Pkt XIII.10, 11 oraz 12 Załącznika nr 6a do SIWZ – Prosimy o potwierdzenie, że terminy liczone będą w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Dot. Zadanie 1 - Aparat RTG

24. Pytanie 1 Zadanie 1 pkt I

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego elementy składowe tj. zawieszenie sufitowe lampy rtg, lampa RTG, stół pacjenta, generator, konsola sterująca, oprogramowanie sterujące aparatem pochodzą od jednego producenta i cały aparat objęty jest jednym certyfikatem ? Wielu producentów ze względu na wysoką specjalizację firm branżowych korzysta z gotowych produktów, które są wykorzystywane do produkcji końcowego urządzenia, które jest jedną całością i współpracuje ze sobą w pełni. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

25. Pytanie 2 Zadanie 1 pkt II.10

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG którego lampa śledzi ściankę płucną w pionowej pozycji detektora? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

26. Pytanie 3 Zadanie 1 pkt IV.3 
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z maksymalnym prądem radiografii 800 mA?

Jest to wartość wystarczająca do wykonania wszystkich procedur diagnostycznych na tego typu aparacie RTG. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

27. Pytanie 4 Zadanie 1 pkt V.5

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem o przesuwie wzdłużnym blatu 82 cm?

Różnica pomiędzy wartością wymaganą a oferowaną jest niewielka i nie będzie miała większego znaczenia użytkowego biorąc pod uwagę iż oferowany stół ma możliwość przesuwu szuflady detektora wewnątrz stołu. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

28. Pytanie 5 Zadanie 1 pkt V.7,8

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem o maksymalnym obciążeniu blatu stołu 200 kg bez ograniczeń w postaci pozycji pacjenta oraz ograniczeń ruchomości stołu?

Jest to wartość o 10 kg mniejsza od wymaganej, a nie jest obarczona żadnymi obostrzeniami. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

29. Pytanie 6 Zadanie 1 pkt V.13

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z blatem stołu o pochłanialności 1,7 mm Al? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

30. Pytanie 7 Zadanie 1 pkt V.14

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem bez możliwości wyjęcia kratki przeciwrozproszeniowej?

Taką ekspozycję można wykonać poprzez wyjęcie detektora z szuflady i położenie na blacie stołu. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

31. Pytanie 8 Zadanie 1 pkt VI.2

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze ścianką o minimalnej wysokości środka detektora od podłogi 42 cm?

Jest to wartość wystarczająca do wykonania zdjęcia kolan pod naturalnym obciążeniem pacjenta, a wykonanie zdjęcia stawów skokowych pod naturalnym obciążeniem pacjenta wymagać będzie bez względu na tą wartość użycia specjalnego podestu. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

32. Pytanie 9 Zadanie 1 pkt VI.4 
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze statywem z możliwością pochylania płyty manualnie?

Jest to prostsze a co za tym idzie trwalsze rozwiązanie, które nie będzie generowało kosztów przy obsłudze pogwarancyjnej. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

33. Pytanie 10 Zadanie 1 pkt VI.7

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze statywem bez możliwości wyciągania kratki ze statywu? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

34. Pytanie 11 Zadanie 1 pkt VI. 8

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze statywem o pochłanialności 0,9 mm Al? Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

35. Pytanie 12 Zadanie 1 pkt VIII.7

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z detektorem o wadze do 3,5 kg? Różnica 0,4 kg nie będzie wpływać na właściwości diagnostyczne aparatu oraz niezauważalnie na jego własności użytowe.

Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

36. Pytanie 13 Zadanie 1 pkt IX.22

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z podaniem dawki dla każdego zdjęcia osobno?

Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu co ograniczy konkurencyjność procedury przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

37. Pytanie 14 – Proszę o podanie daty wizji lokalnej w celu wyceny koniecznych prac adaptacyjnych.

Odpowiedź: 19.06.2020 r. godzina 09:00.

38. Pytanie 15 – Proszę o podanie producentów posiadanej prze Szpital infrastruktury PACS/RIS/HIS?

Odpowiedź: Synektik S.A, Warszawa (RIS/PACS), AtendeMedica Sp. z.o.o. Warszawa (HIS).

- 39. Dotyczy: FORMULARZ OFERTOWY, zadanie 1

Czy,  z uwagi na różne stawki VAT dla aparatury medycznej  (8%) i wyspecyfikowanych elementów wyposażenia aparatury   (23%),  Zamawiający wprowadzi modyfikację kalkulacji cenowej w formularzu oferty:?

Cena realizacji zamówienia ………………………zł netto,  …………………. (8% i 23%) VAT ……………………………. zł brutto

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..

- Odpowiedź: Wykonawcy samodzielnie powinni podać stawki VAT we właściwej wysokości.

- 40. Dotyczy: FORMULARZ OFERTOWY, zadanie 1

Z uwagi na fakt iż, przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG, zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu pkt 9 Formularza Ofertowego na:

9.  Przedmiot zamówienia wykonam samodzielnie

1 W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy pkt. 9 należy wykreślić oraz złożyć odrębne oświadczenie wskazując podwykonawcę i cześć zamówienia która będzie przez niego realizowana.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- 41. Dotyczy: wzór umowy, zapis  § 3  Gwarancja i rękojmia za wady

8. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Za działania firm serwisowych wobec Zamawiającego, Wykonawca odpowiada, jak za działania własne.

Wnosimy o usunięcie z § 3 punktu nr 9,  gdyż Wykonawca nie może odpowiadać, za działania powierzone przez Zamawiającego tzw. osobie trzeciej lub firm serwisowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wybranych przez siebie Podwykonawców – ten zapis znajduje się w § 9.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- 42. Dotyczy: wzór umowy  § 9 Podwykonawcy

Wnosimy o wykreślenie punktu 2a i 2b z § 9. Tego typu zapisy o solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom stosuje się głównie w robotach budowlanych. Relacje Wykonawcy i Podwykonawcy odbywają się w oparciu o przepisy prawa cywilnego, w świetle którego odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia względem Podwykonawcy ponosi wyłącznie Wykonawca będący stroną umowy zawartej z Podwykonawcą.

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- 43. Dotyczy: niezgodność w dokumentacji postepowania

SIWZ 22.1  „Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania ceny urządzenia pomniejszonej o odkup posiadanego aparatu RTG”

w nawiązaniu do:

SIWZ 4.1.  Przedmiot zamówienia

„Demontaż i odinstalowanie na koszt Wykonawcy starego aparatu RTG należącego do Zamawiającego jego utylizacja i dostarczenie zaświadczenia o utylizacji Zamawiającemu”

Oraz

Wzór umowy § 1 Przedmiot umowy

3. Demontaż i odinstalowanie na koszt Wykonawcy starego aparatu RTG należącego do Zamawiającego jego utylizacja i dostarczenie zaświadczenia o utylizacji Zamawiającemu.

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie sprzeczności zaistniałej w dokumentacji postępowania i doprecyzowania jakiego trybu postepowania z posiadanym (starym) aparatem RTG wymaga Zamawiający:  odkupu z umową kupna sprzedaży (SIWZ 22.1 ) czy utylizacji z zaświadczeniem dokonania tej czynności (SIWZ 4.1 oraz umowa § 1pkt 3) ?

Odpowiedź:  Zamawiający omyłkowo zawarł zapis w SIWZ 22.1 o treści „Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania ceny urządzenia pomniejszonej o odkup posiadanego aparatu RTG”. Należy pominąć ten zapis i stosować się do zapisu wskazanego w SIWZ 4.1.  Przedmiot zamówienia oraz Wzór umowy §1 pkt 3 Przedmiot umowy „Demontaż i odinstalowanie na koszt Wykonawcy starego aparatu RTG należącego do Zamawiającego jego utylizacja i dostarczenie zaświadczenia o utylizacji Zamawiającemu”.

Zadania 1 - Aparat RTG  Załącznik nr 6a do SIWZ:

44. Pytanie nr 1

- WYMAGANIA OGÓLNE

Elementy składowe oferowanego aparatu RTG, tj. zawieszenie sufitowe lampy rtg, lampa rtg,  stół pacjenta, generator,  konsola sterująca, oprogramowanie sterujące aparatem wyprodukowane przez tego samego producenta oraz cały aparat objęty jednym certyfikatem CE.

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG w którym elementy składowe aparatu RTG, tj. zawieszenie sufitowe lampy rtg, detektory cyfrowe,  stół pacjenta, generator,  konsola sterująca, oprogramowanie sterujące aparatem, wyprodukowane są przez tego samego producenta oraz cały aparat objęty jednym certyfikatem CE.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

45. Pytanie nr 2

- SUFITOWY STATYW 3D LAMPY RTG

Pozycja nr 10

Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości statywu gdy detektor ustawiony jest pionowo oraz utrzymuje stałe SID gdy detektor ustawiony jest poziomo (lampa nad poziomo ustawionym detektorem)

Prosimy o dopuszczenie aparatu z funkcją śledzenia zmiany wysokości statywu, gdy detektor ustawiony jest pionowo, jednak bez możliwości utrzymania stałego SID podczas, gdy detektor ustawiony jest poziomo.

Uzasadnienie:

W proponowanym przez naszą firmę aparacie, funkcja utrzymania stałego SID podczas, gdy detektor ustawiony jest poziomo, jest nieaktywna z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta. Automatyczny, pionowy ruch lampy w momencie, kiedy badana osoba jest pochylona nad statywem płucnym może stanowić poważne zagrożenie dla pacjenta.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

46. Pytanie nr 3

- LAMPA RTG I KOLIMATOR

Pozycja nr 6

Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg  ≥ 1,8  MHU

Prosimy o dopuszczenie lampy RTG, renomowanego producenta o pojemności cieplnej kołpaka lampy rtg wynoszącej 1,339 MHU

Uzasadnienie:

Proponowana przez nas lampa rtg o pojemności cieplnej kołpaka wynoszącej 1,339 MHU gwarantuje optymalną pracę aparatu płucno-kostnego oraz zapewnia, że w trakcie badań maksymalna pojemność cieplna lampy nie zostanie wykorzystana nawet w 20%.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

47. Pytanie nr 4

- GENERATOR

Max prąd w radiografii ≥ 850 mA .

Prosimy o dopuszczenie generatora o maksymalnym prądzie dla radiografii wynoszącym 800 mA.

Uzasadnienie:

Proponowana wartość nieznacznie odbiega od wymaganej i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, nie ogranicza możliwości diagnostycznych aparatu oraz gwarantuje najwyższą jakość uzyskiwanych obrazów.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

48. Pytanie nr 5

- STÓŁ DIAGNOSTYCZNY

Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 90 cm

Prosimy o dopuszczenie stołu o zakresie ruchu wzdłużnego blatu, wynoszącym 77 cm

Uzasadnienie:

Proponowany przez nas stół umożliwia wykonanie pełnego zakresu badań bez potrzeby przemieszczania pacjenta.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

49. Pytanie nr 6

Pozycja nr 20

Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 83 cm

Prosimy o dopuszczenie stołu diagnostycznego z regulacją wysokości blatu od podłogi do 82,5 cm.

Uzasadnienie:

Proponowana wartość nieznacznie odbiega od wymaganej i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, nie ogranicza możliwości diagnostycznych aparatu oraz gwarantuje najwyższą jakość uzyskiwanych obrazów.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

50. Pytanie nr 7

- STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH

Pozycja nr 3 oraz nr 4

Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi ≥ 175 cm.

Pochylanie  silnikowe płyty statywu w zakresie min. od -20° do +90°

Prosimy o dopuszczenie stacjonarnego statywu do zdjęć odległościowych maksymalną możliwą odległością środka detektora, licząc od podłogi, wynoszącą 172 cm.

Pochylenie silnikowe płyty statywu w zakresie -15° do +90°

Uzasadnienie:

Proponowana wartość nieznacznie odbiega od wymaganej i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, nie ogranicza możliwości diagnostycznych aparatu oraz gwarantuje najwyższą jakość uzyskiwanych obrazów.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

51. Pytanie nr 8

Pozycja nr 8

Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al ≤ 0,7mm Al

Prosimy o dopuszczenie stacjonarnego statywu do zdjęć odległościowych z pochłanialnością płyty statywu – ekwiwalent Al 1 mm.

Uzasadnienie:

Proponowana wartość nieznacznie odbiega od wymaganej i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, nie ogranicza możliwości diagnostycznych aparatu oraz gwarantuje najwyższą jakość uzyskiwanych obrazów.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

52. Pytanie nr 9

- CYFROWY DETEKTOR BEZPRZEWODOWY

Pozycja nr 7

Maksymalna waga detektora wraz z baterią  ≤ 3,1 kg

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy detektora o wadze wraz z baterią, wynoszącej 3,17 kg.

Uzasadnienie:

Proponowana wartość nieznacznie odbiega od wymaganej i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, nie ogranicza możliwości diagnostycznych aparatu oraz gwarantuje najwyższą jakość uzyskiwanych obrazów.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

53. Pytanie nr 10

Pozycja nr 13

Klasa ochrony detektora min. IP43

Najnowocześniejsze detektory cyfrowe wykorzystywane w rentgenodiagnostyce, posiadają fabryczną obudowę, która zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia oraz są wodoszczelne. Takie rozwiązania stosuje  większość renomowanych producentów płaskich detektorów cyfrowych. Zastosowanie szczelnej obudowy zabezpiecza detektor przed przypadkowym przedostaniem się do wnętrza detektora chociażby płynów ustrojowych, które mogłoby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie detektora, doprowadzić do jego uszkodzenia, a w niektórych przypadkach nawet do jego zniszczenia. Dodatkową zaletą szczelnej obudowy jest łatwiejsza i bezpieczniejsza możliwość przeprowadzania codziennej dezynfekcji urządzenia.

Mając na uwadze powyższe oraz dobro Zamawiającego, czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany płaski detektor cyfrowy spełniał klasę szczelności na poziomie co najmniej IP57?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Zał. nr 6a do SIWZ – Zadanie 1 – Aparat RTG

54. ust. I

Czy Zamawiający zgodzi się aby cały aparat rtg (jego wszystkie komponenty) był objęty jednym wspólnym certyfikatem CE, ale jak u wszystkich producentów tego typu urządzeń niektóre jego podzespoły, takie jak np. lampa i generator były produktami podwykonawców wyspecjalizowanych w ich produkcji, co daje możliwość zapewnienia całościowo produktu najwyższej jakości? Często, firmy produkujące aparaty diagnostyczne nie wykazują, że ich podzespoły są dostarczane przez podwykonawców, co nie zmienia faktu że tylko kilka firm na świecie produkuje niektóre komponenty i są one najczęściej wykorzystywane w oferowanych na rynku konstrukcjach.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

55. ust. VII pkt 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o wymiarach pola aktywnego 42,6 x 41,5 cm? Różnicę w długości krótszego boku (0,5 cm) rekompensuję wymiar drugiego boku detektora, który jest dłuższy o 0,6 cm od wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

56. ust. VIII pkt 3.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie detektora o polu aktywnym 33,9 x 42,4cm, czyli o powierzchni czynnej większej, tzn. 1437,36cm. kw. w miejsce wymaganych 1428cm.kw? Różnica 1 mm w jednym z wymiarów jest bardzo niewielka i nie powoduje istotnych różnic diagnostycznych w wykonywanych badaniach. Prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszego pytania.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

57. ust. VIII pkt 7.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie detektora o masie wyższej o zaledwie 0,2 kg? Różnica taka jest niewielka i praktycznie pomijalna, na co najbardziej istotne nie powoduje istotnego dyskomfortu w czasie pracy i przenoszenia detektora.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

58. ust. VIII pkt 13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o klasie ochrony IP41?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

59. ust. IX pkt 10.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości przeniesienia obrazu do innego badania lub pacjenta w przypadku pomyłki operatora? Producent aparatu nie oferuje tej funkcji ze względów bezpieczeństwa.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

60. ust. X pkt 1.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga integracji aparatu z systemem PACS/RIS czy jedynie wymaga, aby była taka możliwość w przyszłości?

Jaki system PACS/RIS posiada Zamawiający i w związku z tym, z jakimi systemami powinna zostać zapewniona możliwość integracji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji aparatu z systemem PACS/RIS. (Synektik S.A, Warszawa (RIS/PACS), AtendeMedica Sp. z.o.o. Warszawa (HIS) w zakresie:

Komunikacji Dicom 3.0 (min. Dicom Send, Print, Query, Retrive, SC, MPPS, inne)

Komunikacji Dicom Worklist

Komunikacja z systemem archiwizacji i dystrybucji Pacs/Web (udostępnianie obrazów na stacjach przeglądowych)

Komunikacja w zakresie opisów i rejestracji badań w systemie His/Ris.

61. ust. X pkt 4.

Prosimy o podanie rodzaju oraz ilości osłon wymaganych przez Zamawiającego. Jest to niezbędne do kalkulacji kosztów wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu osłon stałych. W celu sprawdzenia rodzaju oraz ilości osłon sugerujemy przeprowadzenie wizji lokalnej.

62. „Wyposażenie dodatkowe”- IV-1 DUPLIKATOR – szt. 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie duplikatora DVD/CD nie rejestrowanego jako wyrób medyczny o rozdzielczości 1440 dpi, lecz dzięki temu dożo tańszego zarówno w zakupie , jak i eksploatacji?

Nie ma przepisów prawa, które wymagałyby, aby duplikatory używane do nagrywania badań na płytach CD?DVD dla pacjentów posiadały dopuszczenia (certyfikaty) medyczne. Ponadto tego typu urządzenia nie gwarantują dłuższej i bardziej niezawodnej pracy, a koszty materiałów eksploatacyjnych, tzn. pojemników z atramentami, jak i płyt preferowanych przez producentów, dostosowanych do wyższych rozdzielczości wydruku grafiki mogą okazać się dużo wyższe od materiałów eksploatacyjnych stosowanych w urządzeniach bez certyfikatu medycznego, a powszechniej stosowanych.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

63. Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 6 – zadanie nr 1 do SIWZ, punkt I

Elementy składowe oferowanego aparatu RTG, tj. zawieszenie sufitowe lampy rtg, lampa rtg, stół pacjenta, generator, konsola sterująca, oprogramowanie sterujące aparatem wyprodukowane przez tego samego producenta oraz cały aparat objęty jednym certyfikatem CE.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym lampa RTG wyprodukowana jest przez VAREX (VARIAN)?

Lampa RTG, którą zamierzamy zaoferować jest produktem, jednego z najbardziej renomowanych producentów lamp RTG na świecie. Nie znajdujemy uzasadnienia dla wykluczania jej z udziału w postępowaniu gdy używana jest w aparacie objętym jednym certyfikatem CE zgodnier z wymaganiem Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

64. Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 6 – zadanie nr 1 do SIWZ, punkt II.11 oraz III.13 oraz IX.7

| Ruch pionowy lampy zmotoryzowany i manualny | TAK |
| --- | --- |
| Automatyczny lub ręczny dobór dodatkowej filtracji w kolimatorze | TAK, podać |

Czy wskazane powyżej wymogi Zamawiającego należy rozumieć tak, że wymagany jest ruch pionowy lampy zmotoryzowany oraz manualny (punkt II.11) zaś wybór dodatkowej filtracji (punkt III.13) może być realizowany automatycznie albo ręcznie - w zależności od wersji kolimatora dostarczonej przez wykonawcę? Jeśli znaczenie wymagane przez Zamawiającego jest inne prosimy o jego wskazanie.

Dla jednakowego rozumienia wymogów przez wszystkich wykonawców prosimy o wskazanie wymogów w zakresie rozumienia spójników „i” oraz „lub”. Jest to o tyle istotne, że dotyczy również innych punktów załącznika (np. IX.7), których znaczenie jest niejednoznaczne a znacząco zmienia konfigurację aparatu i jego koszt.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

65. Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 6 – zadanie nr 1 do SIWZ, punkt IV.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, z generatorem wysokiej częstotliwości 25 kHz?

W zakresie generatorów pracujących z częstotliwością kiloherców wymóg Zamawiającego ogranicza konkurencję w sposób sztuczny bez żadnego praktycznego uzasadnienia.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

66. Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 6 – zadanie nr 1 do SIWZ, punkty IV.3 i IV.4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, z generatorem 800 mA oraz 640 mAs?

Prosimy o zauważenie, że wartości większe od oferowanych nie są stosowane w technice rentgenowskiej przy badaniach ludzi, a obecne wymogi w sposób sztuczny ograniczają możliwość konkurowania różnych rozwiązań.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

67. Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 6 – zadanie nr 1 do SIWZ, punkt VI. 11

Czy Zamawiający oczekuje, że pozycjonowanie elementów systemu tj. statywu i lampy na zawieszeniu sufitowym do wykonywania kolejnych projekcji podczas wykonywania STITCHINGU będzie się odbywać motorowo, czy też Zamawiający będzie ręcznie ustawiał te elementy przed każdym ze zdjęć w technice STITCHINGU?

Zgodnie z punktem IX. 7 zamawiający prawdopodobnie dopuszcza aparat w którym składanie zdjęć na konsoli technika realizowane jest archaiczną technika tj. wyłącznie ręcznie. Jednocześnie Zamawiający nie definiuje w jaki sposób te zdjęcia maja być wykonywane tj. czy przez motorowe czy przez ręczne każdorazowe pozycjonowanie elementów mechanicznych aparatu przed każdym zdjęciem. Jeśli Zamawiający oczekuje, że elementy aparatu będzie personel pozycjonował każdorazowo ręcznie to prosimy o jednoznaczne potwierdzenie tak rozumianego wymagania, bo trudno uwierzyć aby było to intencją Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

68. Pytanie nr 1. Dot. Zadanie 1. – VI. Stacjonarny statyw do zdjęć odległościowych, pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z dwoma uchwytami bocznymi i jednym uchwytem górnym ułatwiającym zdjęcia w projekcjach PA i bocznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

69. Pytanie nr 2. Dot. Zadanie 1. – X. Wymagania dodatkowe, pkt. 1.

Prosimy o wyjaśnienie czy integracja z systemami PACS/RIS posiadanymi przez Zamawiającego jest po stronie wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, jaka firma obsługuje w Państwa placówce ten system w celu uzyskania wyceny tej usługi?

Czy dysponujecie Państwo wolną licencją na integrację przedmiotu postępowania do systemu PACS/RIS?

Odpowiedź: Tak, integracja z systemami PACS/RIS posiadanymi przez Zamawiającego jest po stronie Wykonawcy. Synektik S.A, Warszawa (RIS/PACS). Zamawiający nie dysponuje wolną licencją.

70. Pytanie nr 3. Zadanie 1. Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT? Pragniemy nadmienić, iż określone przez Zamawiającego w SIWZ elementy wyposażenia dodatkowego (Załącznik 6a - pkt. IX.24; pkt. X.2 i 4), ponadto wykonanie wszystkich niezbędnych testów, projektów, pomiarów, certyfikatów oraz demontaż i utylizacja starego aparatu Rtg  jest objęte 23 % stawką VAT.

Czy wobec powyższego Zamawiający zmodyfikuje tę część formularza ofertowego czy też Wykonawcy mogą samodzielnie dokonać takiej modyfikacji?

- Odpowiedź: Wykonawcy samodzielnie powinni podać stawki VAT we właściwej wysokości.

71. Pytanie nr 4. Dot. Zadanie 1. – SIWZ - 4.1. Przedmiot Zamówienia - Zakres prac adaptacyjnych/budowlanych w Pracowni RTG.

- Prosimy o odpowiedź czy kabel zasilający jest doprowadzony do pracowni RTG i jaką ma moc?

Odpowiedź: Aktualne zasilanie aparatu RTG z rozdzielni oddzielnym obwodem kabel 5x25 do szafy rozdzielczej usytuowanej w ścianie na zewnątrz pomieszczenia RTG. Zasilanie z szafy rozdzielczej do aparatu kablem 5x16.

- Prosimy o odpowiedź jakie jest użytkowe obciążenie stropu oraz użytkowe obciążenie sufitu w Pracowni RTG, ponadto prosimy o informację w jakiej technologii został wykonany strop?

Odpowiedź: Płyty stropowe na bazie pustaków Akermana o wysokości 22 cm, z płytą betonową o grubości 40 cm. Płyty z betonu B-25 zbrojone stalą A-II (zbrojenie sąsiednich płyt spawane na montażu w celu uzyskania ciągłości płyt). Do niniejszego pytania w załączeniu skan obciążenia stropu Pracowni RTG.

- Prosimy o odpowiedź, czy w pomieszczeniu zostały zamontowane osłony stałe i o jakim współczynniku? Czy Zamawiający udostępni do wglądu aktualny dla przedmiotowej Pracowni RTG projekt osłon stałych?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu osłon stałych. W celu sprawdzenia rodzaju oraz ilości osłon sugerujemy przeprowadzenie wizji lokalnej.

- Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany drzwi ołowianych i okna radiologicznego? Jeśli tak, to prosimy o informację ile drzwi jest do wymiany?

Odpowiedź: Konieczność wymiany drzwi ołowianych i okna radiologicznego wyniknie z opracowanego przez Wykonawcę projektu osłon stałych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał zamontowania sufitu podwieszanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany stolarki okiennej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy w pomieszczeniu RTG znajduje się wentylacja? Jeśli tak, to jaka jest krotność wymian powietrza?

Odpowiedź: Tak, istniejący system wentylacji obsługujący dedykowaną pracownię jest sprawny i zapewni wymaganą odpowiednimi przepisami krotność wymiany powietrza.

- Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy klimatyzatorów do Sali badań i sterowni?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- W których pomieszczeniach w obrębie Pracowni RTG Zamawiający będzie wymagał wymiany podłogi?

Odpowiedź: Zakres wymiany podłogi będzie wynikał z wielkości prac adaptacyjnych koniecznych do zamontowania nowego aparatu RTG. Zalecamy odbycie wizji lokalnej.

72. Pytanie nr 5. Zadanie 1. Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – Wzór umowy

Czy Zmawiający dopuści treść projektu umowy w zakresie §3 ust. 3 w brzmieniu:

Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki lub wady ukryte wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej naprawy niesprawnego sprzętu. Zgłoszenie niesprawności urządzenia przez Zamawiającego winno być dokonane niezwłocznie.

Wykonawca wyjaśnia, iż w uwagi na gabaryt, proces instalacyjny etc., dostarczenie sprzętu bez wad (innego) może być po prostu niemożliwe. Propozycja brzmienia j.w.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

73. Pytanie nr 6. Zadanie 1. Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – Wzór umowy

Czy Zmawiający dopuści treść projektu umowy w zakresie §7 w brzmieniu:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w §3 ust. 8 umowy,

c) za niedostarczenie dokumentów, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

d) w przypadku naruszeń postanowień §6 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każde naruszenie,

e) za odstąpienie od umowy Zamawiającego, z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy Wykonawcy, z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy

3. Niezależnie od nałożonych kar umownych strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca wskazuje, że właściwym terminem warunkującym obowiązek zapłaty kar umownych jest "zwłoka" - to najbardziej naturalne rozwiązanie - zgodne z kodeksem cywilnym, choćby i  art. 476, który stanowi, że "Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi".  Za zwłokę wykonawca odpowiada - to naturalne, bo sam do tej zwłoki doprowadził. Za opóźnienie wykonawca nie odpowiada, bo to kategoria  od niego niezależna, zupełnie obiektywna. Nie można zatem wymagać, by np. za opóźnienie spowodowane wprowadzeniem np. stanu wyjątkowego, czy ograniczeń (np. w przemieszczaniu się) przez władze publiczne odpowiadał wykonawca. Trzeba też pamiętać, że taki stan rzeczy jak we wzorze umowy de facto kreuje domniemanie prawne, że dłużnik jest odpowiedzialny za opóźnienie. Dalej to na dłużniku - wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie. Dopiero skuteczne przeprowadzenie takiego dowodu wyłączać będzie jego odpowiedzialność za zwłokę. Zwłokę więc domniemywa się. Jest to domniemanie wzruszalne. Wierzyciel musi więc jedynie udowodnić fakt zaistnienia opóźnienia, dłużnik zaś musi wykazać, że za to opóźnienie nie ponosi odpowiedzialności (por. Kodeks cywilny. Komentarz, red. prof. ucz. UW dr hab. Konrad, Legalis). Interes Zamawiającego będzie zatem zabezpieczony, a odpowiedzialność wykonawcy nie będzie nieograniczona, w tym sensie, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za okoliczności od siebie niezależne.

Wprowadzenie odpowiedzialności – kar umownych dla Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego powoduje symetryczność postanowień umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

74. Pytanie 01.

Załącznik nr 6b do SIWZ, Zadanie 2 - Aparat USG, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta, który nie posiada gniazda do przyłaczenia głowicy dopplerowskiej, tzw. „ślepej”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

75. Pytanie 02.

Załącznik nr 6b do SIWZ, Zadanie 2 - Aparat USG, pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta, który posiada jako możliwość przyszłej rozbudowy specjalistyczne oprogramowanie stresecho?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

76. Pytanie 03.

Załącznik nr 6b do SIWZ, Zadanie 2 - Aparat USG, pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta, który posiada Oprogramowanie do badań jamy brzusznej, tarczycy, piersi, ginekologiczne, położnicze, mięśniowo-szkieletowych, urologicznych, echokardiograficznych dorosłych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

77. Pytanie 04.

Załącznik nr 6b do SIWZ, Zadanie 2 - Aparat USG, pkt. 47

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta, którego głowica convex do badań jamy brzusznej posiada promień krzywizny 55,5 mm? Róznica 5,5 mm nie ma wpływu na wartość diagnostyczną Aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

78. Pytanie 05.

Załącznik nr 6b do SIWZ, Zadanie 2 - Aparat USG, pkt. 74

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta, którego głowica przezprzełykowa do badań kardiologicznych dzieci waży maksymalnie 3,5 kg? W tego typu badaniach im mniejsza waga głowicy tym lepiej co powoduje większy komfort pacjenta w trakcie badania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

79. Pytanie 06.

Załącznik nr 6b do SIWZ, Zadanie 2 - Aparat USG, pkt. 88

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta, który posiada elastografię typu Strain o następujących parametrach:

• Tryb elastografii uruchamiany jednym naciśnięciem przycisku,

• Elastogram stosowany jako pole obszaru zainteresowania z funkcją ustawiania przez użytkownika jego wielkości i położenia w całym polu widzenia,

• Wskaźnik poziomu kompresji,

• Wyświetlanie obok siebie obrazu 2D i obrazu 2D z elastogramem,

• Funkcja powielania cieni (porównywanie wielkości) i wykonywania pomiarów w widokach wyświetlanych obok siebie,

• Narzędzia pomiaru długości i powierzchni,

• Możliwość ukrywania lub wyświetlania elastogramu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

80. Pytanie 07.

Załącznik nr 6b do SIWZ, Zadanie 2 - Aparat USG, pkt. 89

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta, który posiada elastografię do zastosowania w badaniach brzusznych jako możliwość przyszłej rozbudowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

81. Pytanie 08.

Załącznik nr 6b do SIWZ, Zadanie 2 - Aparat USG, pkt. 103

Czy Zamawiający zgodzi się aby wydłużyć czas naprawy do 4 dni roboczych a do 6 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych lub podzespołów z zagranicy od daty zgłoszenia do serwisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1.

82. Pytanie nr 1 - Dotyczy załącznika nr 6a, działu XIII, punktu 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Wykonawca gwarantuje dostępność serwisu i części zamiennych do dostarczonego sprzętu przez okres min. 10 lat licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

83. Pytanie nr 2 - Dotyczy załącznika nr 6a, działu XIII, punktu 3

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku przeprowadzenie aktualizacji i upgrade oprogramowania (w okresie gwarancji) polegającej na instalacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami serwisu, tj. nowych wersji eliminujących wszelakie błędy i dysfunkcje oprogramowania czy wprowadzające usprawnienia, ale bez instalacji nowych funkcjonalności? Wynika to z faktu, że instalacja nowych funkcji jest rozbudową, a nie aktualizacją systemu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna.

84. Pytanie nr 3 - Dotyczy zapisów SIWZ, punktu 22.7 – kryteria oceny ofert oraz działu IV, punkt 11 załącznika na 6A do SIWZ:

Z uwagi na nierealne do dotrzymania terminy realizacji zamówienia, prosimy Zamawiającego zmianę kryterium „Termin realizacji zamówienia” na „Parametry techniczne” i przyznanie 20 punktów w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania z działu IV, punktu 11 załącznika nr 6A do SIWZ. Zamawiający w dziale IV, punkcie 11 załącznika 6A do SIWZ opisał rozwiązanie, którego zaoferowanie powinno być premiowane z uwagi zarówno na walory techniczne i ekonomiczne korzystne dla Zamawiającego tj. poprawę jakości obrazu oraz przedłużenie żywotności lampy aparatu a dla Wykonawcy koszty związane z zaoferowaniem tego rozwiązania. Brak premiowania tego punktu oraz obecne zapisy SIWZ odnośnie kryteriów oceny ofert powodują, że zaoferowanie ww. rozwiązania jest dla Wykonawcy bezprzedmiotowe i nieopłacalne. W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o wykreślenie z załącznika nr 6A do SIWZ powyższego parametru oraz uwzględnienie prośby zawartej w kolejnym pytaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

85. Pytanie nr 4 - Dotyczy zapisów SIWZ, punktu 22.7:

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą propozycją:

Za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia:

-w terminie 120 dni Wykonawca otrzyma – 0 pkt.

-w terminie 98 dni Wykonawca otrzyma – 10 pkt.

-w terminie 80 dni Wykonawca otrzyma – 20 pkt.

Z uwagi na zakres czynności, które należy wykonać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczność uzyskania decyzji SNAPEIDu odnośnie oddania pracowni do eksploatacji, co trwa 30 dni, żaden z Wykonawców nie ma możliwości zrealizowania przedmiotu zamówienia w 30 dni i uzyskania 20 punktów a termin określony w SIWZ jako minimalny wiąże się z dużym ryzykiem naliczenia kar umownych za jego przekroczenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

86. Pytanie nr 5 - Dotyczy terminu realizacji zamówienia:

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

87. Pytanie nr 6 - Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

88. Pytanie nr 7 – Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

89. Pytanie nr 8- Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

90. Pytanie nr 9- Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

91. Pytanie nr 10 - Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY ZADANIA NR 1

92.

- Dotyczy załącznika nr 6a do SIWZ pkt VI.3 i VI.4

Czy Zamawiający dopuści aparat ze statywem o maksymalnej odległości środka detektora od podłogi wynoszącej 173 cm i z ręcznym pochylaniem płyty statywu w wymaganym zakresie?

Różnica wysokości wynosząca zaledwie 2 cm jest nieistotna klinicznie, a ręczne pochylanie statywu jest bardzo szybkie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

93.

- Dotyczy załącznika nr 6a do SIWZ pkt VIII.7

Czy Zamawiający dopuści detektor o maksymalnej wadze z baterią  3,3 kg? Jest to niewielka różnica, od parametru wymaganego obecnie, która nie powoduje utrudnień w codziennej pracy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

94.

- Dotyczy załącznika nr 6a do SIWZ pkt IX.2 i IX.3

Czy Zamawiający dopuści stację technika bez dotykowego monitora, obsługiwaną przy pomocy klawiatury i myszki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

95.

- Dotyczy Załącznika nr 6a do SIWZ pkt IX.10

Czy Zamawiający dopuści konsole technika rtg bez tej funkcjonalności? Ze względu na bezpieczeństwo danych lepiej taką operację wykonać w PACSie, który jest ostatecznym archiwum i zbiorem dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

96.

- Dotyczy załącznika nr 6a do SIWZ pkt III.13

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i czy nie będzie wymagał automatycznego oraz ręcznego doboru dodatkowej filtracji w kolimatorze? Obecny Zapis jest dla Zamawiającego niekorzystny, ponieważ pozwala na zaoferowanie kolimatora tylko z ręcznym doborem dodatkowej filtracji. Może to prowadzić do błędów, jeśli filtracja nie będzie wybierana automatycznie przez program, a technik zapomni ręcznie wprowadzić filtr.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

97.

- Dotyczy załącznika nr 6a do SIWZ pkt VII

Czy Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał detektora w statywie w technologii CsI analogicznie do detektora bezprzewodowego (VIII.1)? Zdarza się, że Oferenci proponują także w zakresie pytań słabsze detektory o innym scyntylatorze i mniejszym DQE sugerując że jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

98.

- Dotyczy załącznika nr 6a do SIWZ pkt IX.7

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i czy nie będzie wymagał automatycznego oraz ręcznego składanie zdjęć? Obecny Zapis jest dla Zamawiającego niekorzystny, ponieważ pozwala na zaoferowanie aparatu tylko z ręcznym składaniem zdjęć. Może to prowadzić do błędów, a także bardzo wydłuża procedurę wykonywania zdjęć tzw. kości długich.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

99.

- Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o podanie wytycznych do projektu osłon dotyczących ilości i rodzajów prowadzonych badań.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu osłon stałych. Ilość zdjęć wykonywanych w pracowni RTG od 1000 do 1300 miesięcznie. Wykonuje każdy rodzaj zdjęć.

100.

- Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wykonanie szkoleń na aparacie nie warunkuje podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Po dostawie zostanie podpisany protokół dostawy a po zakończeniu instalacji i szkoleniu - protokół zdawczo-odbiorczy.

101.

- Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, Umowa, §7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Niezależnie od nałożonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

102.

- Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, Umowa, §11 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o dodanie punktu a) do ustępu 3 w brzmieniu: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmożonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego  dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

103.

- Dotyczy załącznika nr 6a

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

dot. załącznik nr 6A oraz 6B do SIWZ Zadania 1 oraz 2

104. Pytanie 1.

Zamawiający oczekuje by oferowane urządzenia diagnostyczne (Aparat RTG, aparat USG) posiadały „możliwość” integracji z systemami medycznymi typu PACS/RIS działającymi aktualnie w pracowni ZDO. Prosimy o potwierdzenie, iż dostarczane urządzenia diagnostyczne będą integrowane z systemem medycznym klasy PACS/RIS działającym w placówce. Prosimy również o potwierdzenie, iż zakup stosownych licencji jak również usług serwisowych związanych z podłączeniem w/w urządzeń będzie ponosił Wykonawca.

Uzasadnienie:

Działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa Zamawiającego oraz również z obowiązującymi przepisami ustaw i prawa, wszystkie badania diagnostyczne generowane w standardzie DICOM3.0 powinny być poddane archiwizacji przez okres  min. 20 lat. W związku z tym wymaganie opisane jako „możliwość” może stanowić ograniczenie w funkcjonowaniu wdrożonego u Zamawiającego systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jak również może stanowić negatywny wpływ na ergonomie pracy użytkowników systemów medycznych. Tym samym wnosimy o przywrócenie konieczności w/w integracji-podłaczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia diagnostyczne zostały zintegrowane z systemami medycznymi typu PACS/RIS działającymi w placówce przez Wykonawcę. Wszelkie wymagane licencje po stronie Wykonawcy.

105. Zapytanie nr 1 dotyczy Zadania 1 Aparat RTG – L.p. I

Wnioskujemy o usunięcie wymogu aby wszystkie elementy składowe pochodziły od jednego producenta. Zamawiający poprzez wymóg ten, świadomie ogranicza krąg potencjalnych oferentów i utrudnia uczciwą konkurencje co jest sprzeczne z ustawą Prawo zamówień Publiczny art. 29 pkt. 2.

Pochodzenie poszczególnych komponentów sprzętu od różnych producentów, w żaden sposób nie wpływa na jakość i niezawodność urządzenia, a także nie gwarantuje lepszych możliwości funkcjonalnych. 
Warto również zauważyć, że nawet jeśli dostawca sprzętu deklaruje pochodzenie poszczególnych elementów aparatu od jednego wytwórcy, to w rzeczywistości te elementy i tak są produkowane przez różne podmioty, a końcowy produkt jest wyłączne sygnowany jednym logo.

Wnosimy zatem o usunięcie ograniczającego konkurencję zapisu w L.p. I, oraz dopuszczenie do postępowania oferowanego przez nas rozwiązania, w którym wszystkie elementy aparatu RTG są w pełni kompatybilne i zestawione przez producenta w procesie technologicznym (zaagregowane) na jednej platformie oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

106. Zapytanie nr 2 dotyczy Zadania 1 Aparat RTG – L.p. IV. 3

Wnosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z generatorem o maksymalnej wartości prądu w radiografii wynoszącej 800 mAs. Jest to wystarczająca maksymalna wartość do wykonywania wszystkich procedur radiologicznych, typowa dla generatorów o mocy 65 kW.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

107. Zapytanie nr 3 dotyczy Zadania 1 Aparat RTG – L.p. X.1

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający oczekuje w ramach oferty integracji aparatu z systemem RIS/PACS. Jeśli tak, prosimy o podanie nazwy i dostawcy posiadanego systemu RIS/PACS.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje w ramach oferty integracji aparatu z systemem RIS/PACS. Synektik S.A, Warszawa (RIS/PACS).

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Krzysztof Słonina